下肢关节康复器

1、大容量CPU全微电脑智能设计，中文/英文双路显示和控制（带手控器）。

2、具有全程长度和膝关节角度控制方式，角度控制精确。

3、具有运行角度、速度自动增加模式功能，并具有力矩设定功能，安全可靠。

4、 康复器接通外电源（电源开关开），机器显示器先出现上一次的设定数据。使用操作者可以根据具体情况改变原设定数据。

5、康复器大腿支架长度可调节范围不小于90mm，小腿支架长度可调节范围不小于100mm。

6、康复器的调节范围：大小腿支架之间的夹角（α）运动最大变化范围不小于125°

7.、康复器额定载荷为200N,在额定荷载下应能平稳工作不卡滞，往复运行无异常撞击声。

8、 康复器整机工作噪音应不大于65dB。

9、 康复器腿支架夹角（α）的角速度调范围：最低速不大于1°/s，最高速度不小于2.5°/s，并分档可调。

10.、康复器在于200N荷载下可连续工作时间大于2h。

11.、康复器设置手动控制件，使病人能自行控制康复器暂停或进行伸展/屈曲运动。

12、 康复器输入功率为≥70VA。

数量：1套

单价：1.68万元/套

质保：3年