特码斯派克工业技术(安徽)有限公司

采购项目

- 技术规格书

一、项目范围

产品名称：恒温恒湿试验箱

供货数量：1台

二、交货时间及地点

于2025年9月8日前负责将设备免费运至需方指定地点。

三、总则

1、本规格书适用于中感集团特码斯派克工业技术有限公司恒温恒湿试验箱的设备招标。

2、本规格书提出的技术要求，未充分引述有关标准和规范的条文，投标厂家应承诺提供符合本规格书和有关最新工业标准及规程规范的优质产品。

3、设备采用的专利涉及的全部费用均被认为已包含在设备报价中，响应厂家应保证购方不承担有关设备专利的一切责任。

4、本规格书提出的是最低限度的技术要求，投标厂家必须保证及完全履行提供符合本规格书要求的产品。

5、本规格书中的技术参数和关键技术要求，为不可偏离项，投标厂家必须完全满足，否则视为无效标。

6、本规格书经供、需双方协商确定后可作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。

四、供货清单

- 恒温恒湿试验箱：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒温恒湿试验箱 | 台 | 1 |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

- 主要技术参数

| 项 目 | 单位 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 试验箱容积 | L | 340-600 |
| 温度范围 | ℃ | -20-+150 |
| 温度波动度 | ℃ | ≤±0.5℃（空载、恒定状态时） |
| 温度均匀度 | ℃ | ≤2.5℃（-20℃～+100℃） （空载、恒定状态时） ≤3.0℃（+100.1℃～+150℃）（空载、恒定状态时） |
| 温度偏差 | ℃ | ≤±2.5℃（-20℃～+100℃） （空载、恒定状态时） ≤±3.0℃（+100.1℃～+150℃）（空载、恒定状态时） |
| 升温速率 | ℃ | -20℃～+150℃，全程平均3℃/min，空载 |
| 降温速率 | ℃ | +150℃～-20℃，全程平均1℃/min，空载 |
| 湿度范围 | %RH | 20%RH～98%RH |
| 湿度波动度 | %RH | ±3.0%RH |
| 湿度偏差 | %RH | ≤±5.0%RH |

- 主要技术要求

- 结构构成：设备由箱体结构部分+电器控制部分+冷冻系统三部分组成。

- 设备配备RS485或RS232通讯接口。

七、采用的主要技术标准规范：

- 试验箱符合《GB/T 2423.1-2008 试验A：低温试验方法》《GB/T 2423.2-2008 试验B：高温试验方法》《GB/T 2423.3-2016 试验Ca：恒定湿热试验》《GB/T 2423.4-2008 试验Db：交变湿热试验》等国家标准及行业规范。

八、供货要求

1、需方提出的是最低限度的技术要求，投标厂家提供的设备必须满足所有技术参数要求，并对产品技术性能负责。

2、供方必须保证其产品是经过实际使用验证且安全可靠的，应提供投标产品的业绩合同及对应发票。

3、投标方应满足本技术规格书的所有要求，并与需方技术主管部门进行充分技术沟通，结合实际工况共同确定相关定制件的具体要求，以确保投标产品的及时供货和正常使用。

4、投标方按规定要求提供产品合格证，产品说明书和安装、操作、维护培训手册。

九、质保期及售后服务

1、质保期为货到安装调试验收合格后1年。

2、设备交付使用后,如发生故障，中标方接到使用单位维修信息（电话、传真、信函、电子邮件等）后，保证2小时内给予满意的答复；设备故障需要到现场服务时保证24小时内能够携带配件赶到现场予以维修。凡属设备质量问题，在质保期内均免费维修或更换，并对其产品提供终身技术服务。

3、中标方负责技术培训，培训内容包括产品结构及维护、操作，培训在现场实际进行。通过培训，操作人员能掌握有关操作和维修养护技能，及时处理各种故障。

4、中标单位应提供规范、标准、可靠的售后服务体系。