等离子体空气消毒机技术参数

1、消杀主要采用等离子体技术，壁挂式，安装于墙面上； 2、额定功率≤60W，适用空间≥100m3； 3、噪音≤19.5dB； *4、等离子体电子密度5.20×1019-1.35×1020m-3；（提供第三方检测证明文件） *5、等离子体电子能量≥1.25电子伏特；（提供第三方检测证明文件） 6、甲型流感病毒H3N2去除率≥99.9%，肠道病毒71型EV71去除率≥99.9%； 7、大肠杆菌噬菌体病毒去除率＞99.00%； 8、二甲苯净化效率≥95.4%； 9、具有工作累计计时功能，5位数显示； *10、具备温度、湿度检测并显示； 11、臭氧浓度≤0.001mg/m3；（提供第三方检测证明文件） 12、产品寿命≥35000H； 13、洁净空气量为765m3 /h； 14、产品在30m3房间内开机消毒120min，室内洁净度达到100000级（十万）要求； 15、产品具有循环定时开关功能，循环定时开关程控数量≥9组； 16、与目前新风工艺的H13 Hepa滤网、H14 Hepa滤网相比，等离子体模块新风技术碳足迹下降百分比≥50%，更节能; *17、产品等离子体发生器核心模块在空间≥200m3室内消毒作用后，空气中自然菌的消亡率≥90.00%；（提供CMA认证的检测报告） *18、100%额定风量（100m3/h）条件下，产品等离子体发生器核心模块风量阻力≤2.8Pa；（提供CMA认证的检测报告） *19、产品等离子体发生器核心模块防水性能符合GB/T 4208-2017中的IPX2测试方法要求；（提供第三方检测证明文件） *20、按GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》进行判定，产品等离子体发生器核心模块的燃烧性能符合B1（C）或B3级的标准要求；（提供CMA认证的检测报告） *21、产品等离子体发生器核心模块零件为抗菌材料，对铜绿假单胞菌抗菌率≥99.99%，对粪肠球菌抗菌率≥92.00%；（提供CMA认证的检测报告） *22、产品等离子体发生器核心模块电极采用铜片接插件进行连接；（提供产品图片） 23、产品制造商通过ISO9001、ISO14001、ISO45001体系认证；

注：带“*”为关键性参数