特码斯派克工业技术(安徽)有限公司

采购项目

- 技术规格书

一、项目范围

产品名称：SDL1030X电子负载

供货数量：1台

二、交货时间及地点

于2025年8月18日前负责将设备免费运至需方指定地点。

三、总则

1、本规格书适用于中感集团特码斯派克工业技术有限公司频谱分析仪和矢量网络分析仪二合一设备招标。

2、本规格书提出的技术要求，未充分引述有关标准和规范的条文，投标厂家应承诺提供符合本规格书和有关最新工业标准及规程规范的优质产品。

3、设备采用的专利涉及的全部费用均被认为已包含在设备报价中，响应厂家应保证购方不承担有关设备专利的一切责任。

4、本规格书提出的是最低限度的技术要求，投标厂家必须保证及完全履行提供符合本规格书要求的产品。

5、本规格书中的技术参数和关键技术要求，为不可偏离项，投标厂家必须完全满足，否则视为无效标。

6、本规格书经供、需双方协商确定后可作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。

四、供货清单

SDL1030X电子负载：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SDL1030X电子负载 | 台 | 1 | SDL1030X/SDL1030X-E 输入范围 DC 150V/30A 300W, |

- 主要技术参数

| 项目 |  | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定值 | 输入电压 |  | 6½ |
|  | 输入电流 |  | 0~30A |
|  | 输入功率 |  | 300W |
|  | 最小操作电压 |  | 0.9V at 30A |
| 定压模式CV | 量程 |  | 0~150V |
|  | 分辨率 |  | 1mV |
|  | 精度 |  | ±(0.05%+0.025%FS) 50ppm/℃ |
| 定流模式CC | 量程 |  | 0~30A |
|  | 分辨率 |  | 1mA |
|  | 精度 |  | ±(0.05%+0.05%FS) 100ppm/℃ |
| 定阻模式CR | 量程 |  | 0.03Ω~10KΩ |
|  | 分辨率 |  | 16bit |
|  | 精度 |  | 0.01%+0.0008S [1 |
| CC模式 | T1&T2 |  | 20uS~999S/Res: 1uS |
|  | 精度 |  | 20us~200ms/Acc: 5us，200 ms~999s/Acc: 5ms |
|  | 上升 / 下降斜率 *4 |  | 0.001~2.5A/us |
|  | 最小上升时间 |  | ≈ 12uS |
| 功率回读值 | 量程 |  | 300W |
|  | 分辨率 |  | 10mW |
|  | 精度 |  | ±(0.1%+0.1%FS) |
| 电阻回读值 | 量程 |  | 0.03Ω~10KΩ |
|  | 分辨率 |  | 16bit |
| 保护范围 | 过率 |  | ≈ 310W |
|  | 过压 |  | ≈31A |
|  | 过流 |  | ≈ 155V |
|  | 过温 |  | ≈ 95℃ |
|  | Battery Measurement 电 池测试 |  | Battery Input: 0.5~150V; Max Measurement: Capacity=999AH; Resolution = 0.1mA; Time Range =1S~24H |
|  | 输入端子阻抗 |  | >200KΩ |

六、主要技术要求

1、支持静态 / 动态模式：CC/CV/CR/CP ，CC 动态模式：连续模式，脉冲模式，翻转模式 CC 动态模式高达 25KHz, CP 动态模式高达 12.5 KHz, CV 动 态模式高达 0.5Hz。

2、电压，电流测量速率最高可达 500KHz 可调电流上升 / 下降速率 0.001A/us ~ 2.5A/us。

3、 短路测试功能，电池测试功能，CR-LED 功能 远端补偿 Sense 功能 List 功能最多支持 100 步编辑，program 功能支持 50 组 程序编程 外部模拟量控制，电压，电流监控输出

4、过电压、过电流、过功率、过热、反极性保护，3.5 英寸 TFT 液晶显示屏，可同时显示多个参数和状态 波形趋势图功能，简易文件存储和调用功能

5、内置 RS232, USB, LAN 标准通信接口。

七、采用的主要技术标准规范：

1、设备符合或者优于CE相关标准。

八、供货要求

1、需方提出的是最低限度的技术要求，投标厂家提供的设备必须满足所有技术参数要求，并对产品技术性能负责。

2、供方必须保证其产品是经过实际使用验证且安全可靠的，应提供投标产品的业绩合同及对应发票。

3、投标方应满足本技术规格书的所有要求，并与需方技术主管部门进行充分技术沟通，结合实际工况共同确定相关定制件的具体要求，以确保投标产品的及时供货和正常使用。

4、投标方按规定要求提供产品合格证，产品说明书和安装、操作、维护培训手册。

九、质保期及售后服务

1、质保期为货到安装调试验收合格后3年。

2、设备交付使用后,如发生故障，中标方接到使用单位维修信息（电话、传真、信函、电子邮件等）后，保证2小时内给予满意的答复；设备故障需要到现场服务时保证24小时内能够携带配件赶到现场予以维修。凡属设备质量问题，在质保期内均免费维修或更换，并对其产品提供终身技术支持服务。

3、中标方负责技术培训，培训内容包括产品结构及维护、操作，通过培训，操作人员能掌握有关操作和维修养护技能，及时处理各种故障。

4、中标单位应提供规范、标准、可靠的售后服务体系。