特码斯派克工业技术(安徽)有限公司

采购项目

- 技术规格书

一、项目范围

产品名称：SDM4065A 6½ 位数字万用表

供货数量：1台

二、交货时间及地点

于2025年12月30日前负责将设备免费运至需方指定地点。

三、总则

1、本规格书适用于中感集团特码斯派克工业技术有限公司频谱分析仪和矢量网络分析仪二合一设备招标。

2、本规格书提出的技术要求，未充分引述有关标准和规范的条文，投标厂家应承诺提供符合本规格书和有关最新工业标准及规程规范的优质产品。

3、设备采用的专利涉及的全部费用均被认为已包含在设备报价中，响应厂家应保证购方不承担有关设备专利的一切责任。

4、本规格书提出的是最低限度的技术要求，投标厂家必须保证及完全履行提供符合本规格书要求的产品。

5、本规格书中的技术参数和关键技术要求，为不可偏离项，投标厂家必须完全满足，否则视为无效标。

6、本规格书经供、需双方协商确定后可作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。

四、供货清单

SDM4065A 6½ 位数字万用表：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SDM4065A 6½ 位数字万用表 | 台 | 1 | 直流电压测量 直流电流测量 True-RMS 交流电压测量 True-RMS 交流电流测量 2、4 线电阻测量 电容测量 连通性测试 二极管测试 频率测量 周期测量 温度测量 |
| 2 | 附件 | 套 | 1 | 配套扫描卡和软件 |

- 主要技术参数

| 项目 |  | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要参数 | 分辨率 |  | 6½ |
|  | DCV基本精度 |  | 35 ppm |
|  | 最大读数速率 |  | 50,000 个读数/秒 |
|  | 存储器 |  | 最大200万个读数 |
|  | DCV 量程 |  | 200 mV至1000 V |
|  | ACV 量程 |  | 200 mV至750 V |
|  | DCI 量程 |  | 200 uA至10 A |
|  | ACI 量程 |  | 200 uA至10 A |
|  | 2线和4线电阻 量程 |  | 200 Ω至100 MΩ |
|  | 导通、二极管 |  | 蜂鸣器，4 V |
|  | 频率、周期 |  | 3 Hz至1 MHz |
|  | 温度 |  | RTD、热电偶 |
|  | 电容 |  | 2 nF 至 100 mF |
|  | IO | Hz | USB Host、USB Device、LAN |
|  | 外部接口 | Hz | 外触发、VMC输出 |
|  | 显示屏 |  | 5寸TFT显示屏、触摸屏 |

六、主要技术要求

1、5 英寸真彩 TFT-LCD 大 屏 显 示 ， 分 辨 率 800*480。6½ 位读数分辨率（2,200,000 count）

2、读数速率最大至 50k rdgs/s，支持最大 100 PLC， 最小 0.001 PLC 采样间隔 512MB RAM 存储器，可支持大至 2M 读数点缓 存 256MB Nand-Flash，支持读数点，图片，配置文 件等多种类型文件存储。

3、 多种触发模式，自动触发，单次触发，外触发及 电平触发模式，数字显示，条形图，趋势图，直方图 直流测量具有自动调零和偏移补偿功能，真有效值交流电压和交流电流测量 支持自动切换

4、10 A 大电流和 3 A 小电流测量模 式，配合外置分流器最大可测试至 30 A 支持热电偶、热电阻温度传感器及自定义传感器 功能 支持双显示、探头保持功能、支持标准 SCPI 远程控制命令、上位机软件、兼容最新主流万用表命令集 配备上位机软件，可通过上位机实现对设备和扫描卡控制

5、配置接口：USB Device（选购 USB-GPIB 适配 器），USB Host，LAN 支持 BNC VMC 输出，Trigger 输入 支持 VNC, Web-server 中英文菜单，内置帮助系统方便信息获取。

七、采用的主要技术标准规范：

1、设备符合EMC指令（2014/30/EU），符合或者优于 IEC 61000相关标准。

2、安全性符合：符合低压指令（2006 / 95 / EC），符合标准EN61010－1:2010。八、供货要求

1、需方提出的是最低限度的技术要求，投标厂家提供的设备必须满足所有技术参数要求，并对产品技术性能负责。

2、供方必须保证其产品是经过实际使用验证且安全可靠的，应提供投标产品的业绩合同及对应发票。

3、投标方应满足本技术规格书的所有要求，并与需方技术主管部门进行充分技术沟通，结合实际工况共同确定相关定制件的具体要求，以确保投标产品的及时供货和正常使用。

4、投标方按规定要求提供产品合格证，产品说明书和安装、操作、维护培训手册。

九、质保期及售后服务

1、质保期为货到安装调试验收合格后3年。

2、设备交付使用后,如发生故障，中标方接到使用单位维修信息（电话、传真、信函、电子邮件等）后，保证2小时内给予满意的答复；设备故障需要到现场服务时保证24小时内能够携带配件赶到现场予以维修。凡属设备质量问题，在质保期内均免费维修或更换，并对其产品提供终身技术支持服务。

3、中标方负责技术培训，培训内容包括产品结构及维护、操作，通过培训，操作人员能掌握有关操作和维修养护技能，及时处理各种故障。

4、中标单位应提供规范、标准、可靠的售后服务体系。