特码斯派克工业技术(安徽)有限公司

采购项目

- 技术规格书

一、项目范围

产品名称：频谱分析仪和矢量网络分析仪二合一SHA852A

供货数量：1台

二、交货时间及地点

于2025年8月18日前负责将设备免费运至需方指定地点。

三、总则

1、本规格书适用于中感集团特码斯派克工业技术有限公司频谱分析仪和矢量网络分析仪二合一设备招标。

2、本规格书提出的技术要求，未充分引述有关标准和规范的条文，投标厂家应承诺提供符合本规格书和有关最新工业标准及规程规范的优质产品。

3、设备采用的专利涉及的全部费用均被认为已包含在设备报价中，响应厂家应保证购方不承担有关设备专利的一切责任。

4、本规格书提出的是最低限度的技术要求，投标厂家必须保证及完全履行提供符合本规格书要求的产品。

5、本规格书中的技术参数和关键技术要求，为不可偏离项，投标厂家必须完全满足，否则视为无效标。

6、本规格书经供、需双方协商确定后可作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。

四、供货清单

频谱分析仪和矢量网络分析仪二合一SHA852A：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 频谱VNA二合一SHA852A | 台 | 1 | 9Khz-7.5Ghz包含机身、电池、VNA、信道功率等相关软件测量功能选件 |
| 2 | GPS功能 | 套 | 1 | 配GPS天线和相关选件 |
| 3 | 校准件 | 套 | 1 | 机械校准件1套 |
| 4 | 近场探头 | 套 | 1 | 近场探头和相关选件 |
| 5 | 相关转接电缆 | 套 | 1 | N转SMA，N转BNC |
| 6 | 胶棒天线 | 套 | 1 | 800Mhz-10Ghz |

- 主要技术参数

| 项目 |  | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 频率和时间 | 频率范围 | Hz | 9KHz-7.5GHz |
|  | 频率分辨率 |  | 1Hz |
|  | 扫宽准确度 | Hz | ± 扫宽 /（扫描点数-1） |
|  | 扫宽范围 | Hz | 0 Hz，100 Hz到仪器的最大频率 |
| 参考时钟源 | 初始准确度 | Hz | <1 PPM |
|  | 基准频率 | Hz | 10.000000 MHz |
|  | 基准频率精度 | Hz | ±[（距上次调整以来的时间×频率老化率）+ 温度稳定度 + 初始准确度 ] |
|  | 温度稳定度 |  | <1 ppm，0℃~50℃ |
|  | 频率老化率 |  | <0.5 ppm/第一年，3.0 ppm/20年 |
|  | GPS锁定后准确度 |  | ±0.01 ppm |
|  | GPS断开后准确度 |  | ±0.4 ppm |
| 带宽 | 分辨率带宽（-3dB） | Hz | 1 Hz ~ 3 MHz，1-3-10步进 |
|  | 分辨滤波器形状因子 | Hz | < 4.8 : 1（60 dB:3 dB），准高斯型 |
|  | 分辨率带宽不确定度 | Hz | < 5% |
|  | 视频带宽（-3dB） | Hz | 1 Hz ~ 10 MHz，1-3-10步进 |
|  | 视频带宽不确定度 |  | < 5% |
| 幅度与电平幅度测量范围 | 幅度测量范围 |  | DANL 到 +10 dBm，100 kHz~1 MHz，前置放大器关 DANL 到 +20 dBm，1 MHz~7.5 GHz，前置放大器关 |
|  | 参考电平 |  | -200 dBm 至 +30 dBm，步进为2 d |
|  | 前置放大器 |  | 25 dB，标称值 |
|  | 输入衰减 |  | 0 ~ 50 dB，步进1 dB |
|  | 最大输入直流电压 |  | +/- 50 VDC |
|  | 最大连续波射频功率 |  | 33 dBm， fc≥10 MHz， 3分钟，输入衰减>20 dB，放大器关 |
| 电平显示范围 | 显示对数刻度 |  | 1 dB 到 200 dB |
|  | 显示线性刻度 |  | 0% 到 100%（参考电平） |
|  | 迹线功能 |  | 清除写入，最大保持，最小保持，查看，关闭，平均 |
|  | 迹线检波方式 |  | 正峰值，负峰值，采样，标准，平均（电压/有效值/视频） |
|  | 迹线数量 |  | 6 |
|  | 电平坐标单位 |  | dBm，dBmV，dBμV，dBμA，Volt，Watt |
| 电场测量 | 天线系数 |  | 4 个 |
|  | 支持单位 |  | dBm/m2，dBw/m2，dBV/m，dBmV/m，dBpV/m，V/m，W/m2，W/cm2，A/m |
| 前置 放大器 关,独立源关闭) | 100 kHz ~1 MHz |  | -125 dBm，-136 dBm（典型值） |
|  | 1 MHz~600 MHz |  | -140 dBm，-147 dBm（典型值） |
|  | 600 MHz~1.8 GHz |  | -139 dBm，-145 dBm（典型值） |
|  | 1.8 GHz~3.2 GHz |  | -134 dBm，-140 dBm（典型值） |
|  | 3.2 GHz~3.65 GHz |  | -136 dBm，-143 dBm（典型值） |
|  | 3.65 GHz~4.1 GHz |  | -136 dBm，-143 dBm（典型值） |
|  | 4.1 GHz~5.0 GHz |  | -135 dBm，-141 dBm（典型值） |
|  | 5.0 GHz~5.85 GHz |  | -135 dBm，-141 dBm（典型值） |
|  | 5.85 GHz~6.7 GHz |  | -134 dBm，-140 dBm（典型值） |
|  | 6.7 GHz~7.5 GHz |  | -132 dBm，-138 dBm（典型值） |
| 前置 放大器 开,独立源关闭) | 100 kHz ~1 MHz |  | -125 dBm，-137 dBm（典型值） |
|  | 1 MHz~600 MHz |  | -156 dBm，-163 dBm（典型值） |
|  | 600 MHz~1.8 GHz |  | -159 dBm，-165 dBm（典型值） |
|  | 1.8 GHz~3.2 GHz |  | -157 dBm，-163 dBm（典型值） |
|  | 3.2 GHz~3.65 GHz |  | -157 dBm，-163 dBm（典型值） |
|  | 3.65 GHz~4.1 GHz |  | -157 dBm，-163 dBm（典型值） |
|  | 4.1 GHz~5.0 GHz |  | -157 dBm，-163 dBm（典型值） |
|  | 5.0 GHz~5.85 GHz |  | -156 dBm，-162 dBm（典型值） |
|  | 5.85 GHz~6.7 GHz |  | -156 dBm，-162 dBm（典型值） |
|  | 6.7 GHz~7.5 GHz |  | -155 dBm，-161 dBm（典型值） |
| 单边带相位噪声 | 10 kHz |  | -100 dBc/Hz，-104 dBc/Hz（典型值） |
|  | 100 kHz |  | -100 dBc/Hz，-104 dBc/Hz（典型值） |
|  | 1 MHz |  | -114 dBc/Hz，-117 dBc/Hz（典型值） |
| 频率响应 | 前置放大器关 |  | ±0.8 dB，±0.4 dB（典型值） |
|  | 前置放大器开 |  | ±1.2 dB，±0.6 dB（典型值） |
| 误差与精度 | 分辨率带宽切换误差 |  | 对数分辨率，相对于10 kHz的RBW |
|  |  |  | ±0.2 dB，标称值 |
|  | 输入衰减误差 |  | 20℃~30℃，参考频率50 MHz，前置放大器关，相对于20 dB衰减，输入衰减0~50 dB |
|  |  |  | ±0.5 dB |
|  | 绝对幅度精度 |  | 20℃~30℃，fc=50 MHz，RBW=1 kHz，VBW=1 kHz，峰值检波，输入衰减20 dB，95%置信度 |
|  |  |  | ±0.4 dB，输入信号电平 -20 dBm，前置放大器关 |
|  |  |  | ±0.5 dB，输入信号电平 -40 dBm，前置放大器 |
|  | 全幅度精度 |  | 20℃~30℃，fc > 100 kHz，输入信号电平-50 dBm~0 dBm，RBW=1 kHz，VBW=1 kHz，峰值检 波，输入衰减20 dB，前置放大器关，95%置信度 |
|  |  |  | ±0.7 dB |
|  | 电压驻波比 |  | 输入衰减10 dB，fc≥1 MHz |
|  |  |  | 1 MHz~3.2 GHz 1.7，标称值 |
|  |  |  | 3.2 GHz~7.5 GHz 1.5，标称值 |
| 失真和杂散响应 | 二次谐波失真 |  | 20℃~30℃，fc≥50 MHz，输入单音电平-20 dBm，输入衰减0 dB，前置放大器关 |
|  |  |  | 50 MHz~3.2 GHz -65 dBc / +45 dBm，标称值 |
|  |  |  | 3.2 GHz~3.75 GHz -80 dBc / +60 dBm，标称值 |
|  | 三阶交调截断点 |  | 20℃~30℃，fc≥50 MHz，输入双音电平-20 dBm，频率间隔100 kHz，输入衰减0 dB，前置放大 器关 |
|  |  |  | 50 MHz~3.2 GHz +9.5 dBm，典型值 |
|  |  |  | 3.2 GHz~7.5 GHz +16 dBm，典型值 |
|  | 1 dB增益压缩 |  | 20℃~30℃，fc≥50MHz，输入双音频率间隔≥10 MHz，RBW |
|  |  |  | >8 dBm，标称值 |
|  | 剩余响应 |  | 20℃~30℃，输入端口接50Ω负载，输入衰减0 dB |
|  |  |  | <-90 dBm |
|  | 输入相关杂散 |  | 20℃~30℃，混频器电平为-30 dBm |
|  |  |  | <-65 dBc |

六、主要技术要求

1、内置放大器和独立信号源，扫描速度快，灵敏度高， 具备信道功率，临道抑制比，占用带宽分析，谐波分析，三阶交调分析，场强测量等常见射频功率测量功能， 支持 GPS 定位和记录以及室内和室外地图显示，可实现信号记录与回放，广播监听、无线干扰定位、电磁兼 容测试等功能；

2、天线和电缆测试与网络分析的测量范围从 100 kHz 到 7.5 GHz，具备全单端口和单向双端口网络矢量分析功 能，内置直流电压偏置，可实现天线驻波测量、电缆故障定位、塔放调试、端口匹配调试、回波和插损、史密斯图和 TDR 等。

3、模拟与数字调试分析，实时数据采集，在线地图等功能

七、采用的主要技术标准规范：

1：设备符合3C,CE,TUL,IEC等国际标准及行业规范。

2：电磁兼容符合 EN 61326-1: 2013 / Class A  EN 61000-3-2: 2014  EN 61000-3-3: 2013 。

3：安全性符合：CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1:2012/A1:2018-11 CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-030:2018 UL 61010-1:2012/R:2018-11 UL 61010-2-030:2018

八、供货要求

1、需方提出的是最低限度的技术要求，投标厂家提供的设备必须满足所有技术参数要求，并对产品技术性能负责。

2、供方必须保证其产品是经过实际使用验证且安全可靠的，应提供投标产品的业绩合同及对应发票。

3、投标方应满足本技术规格书的所有要求，并与需方技术主管部门进行充分技术沟通，结合实际工况共同确定相关定制件的具体要求，以确保投标产品的及时供货和正常使用。

4、投标方按规定要求提供产品合格证，产品说明书和安装、操作、维护培训手册。

九、质保期及售后服务

1、质保期为货到安装调试验收合格后3年。

2、设备交付使用后,如发生故障，中标方接到使用单位维修信息（电话、传真、信函、电子邮件等）后，保证2小时内给予满意的答复；设备故障需要到现场服务时保证24小时内能够携带配件赶到现场予以维修。凡属设备质量问题，在质保期内均免费维修或更换，并对其产品提供终身技术支持服务。

3、中标方负责技术培训，培训内容包括产品结构及维护、操作，通过培训，操作人员能掌握有关操作和维修养护技能，及时处理各种故障。

4、中标单位应提供规范、标准、可靠的售后服务体系。