电动多功能理疗床

- 电机数量：≥3个；

- ★产品结构：至少四折九段；（四折：头板、背板、臀板、腿板等；九段：头板分段、左头板扶手分段、右头板扶手分段、背板分段、左背板扶手分段、右背板扶手分段、臀板分段、左腿板分段、右腿板分段等）；

- 床体尺寸：长≥2000mm，宽≥650mm，高最低位置≥450mm（含床垫）；

- 床垫尺寸：床垫尺寸与床体完全配套；

- 床板高度连续可调，调节范围450mm-800mm，允差±50mm；

- 头板扶手高度连续可调；

- ★脚踏升降开关与地面的垂直距离为90mm；

- 床板调节方式：

- 头板：手动；

- 背板：电动；

- 臀板：电动；

- 腿板：手动；

- 床板角度调节方式为电动时，调节时间应小于30s；

- 床板的安全工作载荷≥1700N；

- 升降架的安全工作载荷≥2200N；

- 电源中断及恢复通电后，康复床保持在停止时的状态

非进中心项目，2个星号项