血气分析仪技术参数

- 1.设计适配性：整机体积小巧，适配麻醉室、手术间台面/吊塔安装，操作便捷、无需专职检验人员值守，满足麻醉科床边快速检测需求。

- 2.低浪费设计：试剂包/试剂卡长效稳定、开瓶/开机后保质期长，支持微量检测、按需校准。

- ★3.试剂形式：单份检测耗材独立封装或小包装规格。

- ★4.试剂保质期：未开封试剂室温保质期≥6个月，开封/上机后稳定保质期≥30天，支持间断使用、反复开关机，无需频繁校准换试剂。

- 5.采样量：全血微量采样，单次检测用血量≤150μL，无需手动注血样本。

- 6.校准模式：智能免维护校准，支持按需校准、自动待机校准，无固定周期强制校准损耗。

- ★7.核心检测项目：必含pH、二氧化碳分压（PCO₂）、氧分压（PO₂）、钠（Na⁺）、钾（K⁺）、钙（Ca²⁺）、氯离子（Cl⁻）、血红蛋白（Hb）、血细胞比容（Hct）、Glu，等麻醉刚需指标。

- 8.检测速度：全参数检测时间≤60秒。

- 9.样本类型：兼容动脉全血、静脉全血、毛细血管全血。

- 10.精度与准度：符合国家血气检测质控标准，检测结果稳定可追溯。

- 11.显示屏：≥5高清彩色触摸屏，全中文操作界面。

- 12.结果显示：同屏展示检测数据、参考范围、异常值高亮提示，支持数据快速查阅、打印。

- 13.待机功耗：低功耗待机模式，长期待机不耗电、不损耗试剂。

- 14.防护等级：整机防护≥IPX3，防液体泼溅，兼容手术室常规消毒擦拭，易清洁、防污染。

- ★需匹配目前在用的武汉明德的血气测定试剂盒（电极法）。