肺功能仪参数
一.功能参数

1.检测显示参数包含：FVC（用力肺活量）：FVC、FEV1、FEV3、FEV6、FEV1/FVC、FEV1/VC Max、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、MMEF、VEXP、FET 等呼气指标，PIF 等吸气指标；VC(肺活量)：VC、VT、IRV、ERV、IC等100多项参数。

★2、具有MV测试功能模块，满足分钟通气量的评估需求。

3.自带打印功能同时支持 A4 报告打印。

4.可显示多次测量预设曲线，叠加图形，用不同颜色进行实测曲线对比。
★5.流量范围：±16L/s。

★6.FEF25，FEF50，FEF75精度±5%或±200ml/s，取大者，对小气道进行评估。
7.容量范围：0-16L。

8.容量精度：±3%或±0.05L，取大者。

★9.触摸屏≥7英寸。

10.自带打印机：热敏打印机。
11.存储病例：可扩展存储卡，≥9000份病人数据存储。

12.数据接口：主机提供多个USB接口，可实现数据传输与软件升级，可外接鼠标、键盘操作，可连接打印机建立工作站。

二.产品数据传输 

1.支持无线数据互联功能。

2.支持单台仪器离线工作及与PC端联机工作模式。

三、配套耗材

	名称
	预算（元/个）
	预计使用量（个）

	一次性使用过滤嘴
	8
	625


非进中心项目，4个星号项
