### 技术参数响应表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件规定的技术参数及要求 | 所投产品的品牌、型号及技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 婴儿辐射保暖台（产品功能） | 具有预热、手控、肤温三种温度控制模式； |  |  |
| 2 |  | 设置温度与皮肤温度分屏显示；独立的超温保护系统； |  |  |
| 3 |  | 辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调； |  |  |
| 4 |  | 婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸； |  |  |
| 5 |  | 产品具有自检功能，多种故障报警提示；前面板具有温度校正功能 |  |  |
| 6 |  | 具有肤温传感器脱落报警提示功能； |  |  |
| 7 |  | 婴儿床下可放置X光射线拍片盒； |  |  |
| 8 |  | ★具有温度数据储存功能；防止医疗纠纷。（需提供证明材料） |  |  |
| 9 |  | 具有APGAR评分计时功能；具有RS-232接口。 |  |  |
| 10 | 婴儿辐射保暖台（基本配置） | 辐射箱，控制仪，皮肤温度传感器，婴儿床，托盘，输液架，机架。 |  |  |
| 11 | 婴儿辐射保暖台（主要技术参数） | 工作电源：AC220V/50HZ，输入功率： ≤700VA |  |  |
| 12 |  | 控温方式：预热、手控、肤温三种控制 |  |  |
| 13 |  | 肤温控温范围：32℃~37.5℃ |  |  |
| 14 |  | ★肤温显示范围： 5℃~65℃（需提供证明材料） |  |  |
| 15 |  | ★控温精度：≤0.5℃,皮肤温度传感器精度：±0.2℃内（需提供证明材料） |  |  |
| 16 |  | 床面温度均匀性： ≤2℃ |  |  |
| 17 |  | 辐射箱水平角度： 0°、30°、60°、9 0°双向转动 |  |  |
| 18 |  | 婴儿床倾斜角度：无级可调 |  |  |
| 19 |  | ★婴儿床四周的有机玻璃档板具有输液管路≥6通道（需提供实物图证明材料） |  |  |
| 20 |  | APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′ 50″～5′、9′50″~ 10′时发出声光提示 |  |  |
| 21 |  | 故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等 |  |  |
| 22 |  | 产品通过CE、TUV、ISO9001、13485质量认证 |  |  |
| 23 |  | ★产品使用寿命≥ 8年 |  |  |

投标人电子签章：

日          期：

注：投标人应对所承诺的各类参数真实性负责，如中标后被质疑虚假应标且被查实的或在履约过程中被发现虚假响应的，投标人将承担包括但不限于扣除履约保证金（如有）、处以罚金和上报相关主管部门纳入不良信用记录等一切后果及法律责任。