## Sheet1
序号 | 产品名称 | 产品参数 | 产品数量 | 价格 | 备注
1 | 诊查床 （推拿床） | 1、床架尺寸：长（1890mm至1950mm之间）*宽540mm*高600mm； 2、床面采用优质皮革面，里面4公分海绵，海绵使用的是低弹高密度海绵，不变形；床面一端带椭圆型孔，居于床面左右方向正中，距床头外缘近端尺寸11cm，远端距离31cm，左右宽度，最宽处15cm；床板比床架每边多出3至3.5cm； *3、床架：不小于40mm*80mm厚度为不小于1.5mm 的钢管制成，框架内设3个横梁，材料同前，靠头侧横梁距前边框内距为31cm，另两根横梁间距平均分布，头洞两侧纵梁加固，材料尺寸不小于20mm*20mm，内间距为26cm，两侧距边框等距离，牢固耐用，床身表面钢塑喷制，结实耐用，美观大方能够承受不小于200 公斤的重量（提供产品生产厂家符合GB/T1765-2013标准的第三方病床床框厚度＞1.5mm的检测报告）； *4、床腿：为不小于40×40mm，厚度为不小于1.7mm 的矩形钢管制成（提供产品生产厂家符合GB/T3325-2017、GB/17657-2013标准的第三方床腿厚度检测报告）床腿下端配有防滑胶套，耐磨；头端和脚端两侧床腿分别用与床腿同样材料连接加固，且此两加固材料间在中部头脚端之间，连接同样材料的连接件加固； *5、置物架采用喷塑钢板、居中、宽度40公分，板面距床面底部35cm； *6、用于推拿科医务人员实施检查、治疗等医疗过程中患者多体位支撑与操作。不包括口腔科检查和诊断。（提供诊查床备案凭证扫描件证明） | 2
2 | 诊查床 （推拿床） | 1、床架尺寸：长（1890mm至1950mm之间）*宽540mm*高660mm； 2、床面采用优质皮革面，里面4公分海绵，海绵使用的是低弹高密度海绵，不变形；床面一端带椭圆型孔，居于床面左右方向正中，距床头外缘近端尺寸11cm，远端距离31cm，左右宽度，最宽处15cm；床板比床架每边多出3至3.5cm； *3、床架：不小于40mm*80mm厚度为不小于1.5mm 的钢管制成，框架内设3个横梁，材料同前，靠头侧横梁距前边框内距为31cm，另两根横梁间距平均分布，头洞两侧纵梁加固，材料尺寸不小于20mm*20mm，内间距为26cm，两侧距边框等距离，牢固耐用，床身表面钢塑喷制，结实耐用，美观大方能够承受不小于200 公斤的重量（提供产品生产厂家符合GB/T1765-2013标准的第三方病床床框厚度＞1.5mm的检测报告）； *4、床腿：为不小于40×40mm，厚度为不小于1.7mm 的矩形钢管制成（提供产品生产厂家符合GB/T3325-2017、GB/17657-2013标准的第三方床腿厚度检测报告）床腿下端配有防滑胶套，耐磨；头端和脚端两侧床腿分别用与床腿同样材料连接加固，且此两加固材料间在中部头脚端之间，连接同样材料的连接件加固； *5、置物架采用喷塑钢板、居中、宽度40公分，板面距床面底部35cm； *6、用于推拿科医务人员实施检查、治疗等医疗过程中患者多体位支撑与操作。不包括口腔科检查和诊断。（提供诊查床备案凭证扫描件证明） | 14