- 电针仪

- 电源:内部电源DC9V;电源适配器(输入AC220V±22V 50Hz±1Hz;输出DC9V)

- 输入功率:10.0VA

- 输出脉冲波形：非对称双向脉冲波

- 输出脉冲路数：六路输出

- 最大输出功率:0.3VA(250Ω负载阻抗下)

- ★ 输出脉冲频率：1-100Hz可调,允差为±15％ 工作模式:连续波工作模式:连续 断续波工作模式:工作15s,停5s 疏密波工作模式:疏波频率与密波频率之比是1:5，疏波工作5s，密波工作10s(断续波、疏密 波时间允差为±15％)

- 输出电流的限制：≤10mA(250Ω负载阻抗下)

- 输出直流分量：0

- 输出脉冲宽度：0.2ms±30%（EMC检测基本性能）

- 体积：345mm× 225mm× 94mm

- 重量：1.4kg

- 调制中频

- 1、额定输入功率：不低于180VA。

- 2、电压：220V±22V，频率50Hz±1Hz。

- 3、尺寸：360×340×205mm，允差±20mm。

- 4、显示方式：数码触摸显示。

- ★5、输出通道：四路中频加透热输出、四路离子导入直流输出、两路干扰电输出。

- ★6、中频频率：1kHz～10kHz，单一频率允差±10％；低频调制频率：0～150Hz，单一频率允差±1Hz。

- 7、中频载波：双向方波，脉宽50us～500us，允差±10％。调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。

- 8、调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。

- 9、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5％。

- 10、电极板温度：38～55℃，6档可调，允差±3℃。加热功能可单独开启及关闭。

- 11、干扰电

- 11.1工作频率：4kHz，允差±10％。

- 11.2调制频率：0.125Hz，允差±10％。

- 11.3差频频率范围：0～112Hz，允差±10％或±1Hz取较大值。

- 11.4差频变化周期：5.5s、32s，允差±10％。

- 12、保护功能：过载保护，短路保护。

- ★13、处方：≥100个。治疗时间内置于处方中，治疗结束有声音提示。

- 14、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。输出强度分0～99级可调。

- 15、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。

- 16、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V。

- 17、离子导入输出直流电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不超过50mA，分0～99级可调。

- 神经肌肉刺激系统

1、输出波形：脉冲波形为双向不对称方波（矩形波），调制波为方波。

★2 输出频率：治疗选择第Ⅰ档：输出脉冲频率为500Hz调制波频率为0.5Hz～5Hz。治疗选择第Ⅱ档：输出脉冲频率为0.5Hz～5Hz。允差为每档最高频率的±15%。

★3、脉冲宽度和调制波脉宽：治疗选择第Ⅰ档：输出脉冲宽度为1ms，调制波脉宽为10ms。允差±30%。

治疗选择第Ⅱ档：输出脉冲宽度为10ms。允差±30%。

4、输出强度：仪器各路独立输出,在500Ω负载阻抗时,每路输出电流峰值Ip从0mA～100mA连续可调。最大输出值允差±30%。

5、定时时间：定时设置分为5min、10min、15min、20min、25min、30min六档，允许偏差±10%。

6、 连续工作时间：仪器连续工作时间不少于4h。