技术参数响应表

	序号
	货物名称
	招标文件规定的技术参数及要求
	所投产品的品牌、型号及技术参数
	偏离说明

	1
	微波治疗仪参数

	工作频率：2450MHz±30MHz
	
	

	2
	
	输出功率：治疗模式0～99W，理疗模式0～40W 可调
	
	

	3
	
	治疗时间：治疗0～99秒 可调
	
	

	4
	
	理疗时间：理疗0～30分钟 可调
	
	

	5
	
	定时功能：具有
	
	

	6
	
	设备形式：一体化推车 车轮可锁
	
	

	7
	
	  辐射器驻波比：≤3
	
	

	8
	
	外壳泄漏：≤1mW/cm2
	
	

	9
	
	安全保护：具有过载、过热、闭锁、误操作等保护功能
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注：投标人应对所承诺的各类参数真实性负责，如中标后被质疑虚假应标且被查实的或在履约过程中被发现虚假响应的，投标人将承担包括但不限于扣除履约保证金（如有）、处以罚金和上报相关主管部门纳入不良信用记录等一切后果及法律责任。
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	序号
	货物名称
	招标文件规定的技术参数及要求
	所投产品的品牌、型号及技术参数
	偏离说明

	1
	中医定向透药治疗仪参数

	治疗时间：0-60分钟可调，治疗时间根据临床需要而定
	
	

	2
	
	治疗模式：具有电疗 、热疗、药物导入等多种治疗模式且各种模式下治疗强度可调节
	
	

	3
	
	治疗处方：具备多种治疗处方功能可选
	
	

	4
	
	显示调节：治疗模式下具备实时显示治疗时间、治疗强度、功能调节等
	
	

	5
	
	输出和保护功能：输出电流自动稳定在所调定的值上。治疗仪具有电极脱落、输出闭锁、输出断路、短路及超温保护等多项安全保护功能
	
	

	6
	
	加热模式：热疗温度37℃-50℃之间 可多档调节温度强度
	
	

	7
	
	输出波形：具备多种波形
	
	

	8
	
	输出通道：≥1通道
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	序号
	货物名称
	招标文件规定的技术参数及要求
	所投产品的品牌、型号及技术参数
	偏离说明

	1
	电灼光治疗仪技术参数参数

	设备具有手持式治疗头、支架式治疗头、一次性使用单极手术电极。
	
	

	2
	
	红外光波长峰值范围在：0.8μm～3.0μm之间
	
	

	3
	
	治疗头外罩表面温度：≤ 41℃
	
	

	4
	
	治疗仪连续工作时间：≥ 4h
	
	

	5
	
	手持式治疗头输出光功率 ：1～20W 可调
	
	

	6
	
	手持式治疗头光输出口径为： ≥10.5mm±1mm
	
	

	7
	
	支架式治疗头在直径1m 范围内任意调节，自行固定
	
	

	8
	
	治疗仪计时显示时间： 1～99min 范围内可调
	
	

	9
	
	调节步长： 1min，显示误差±10%
	
	

	10
	
	电灼输出功率： 1-20 档可调，最大输出功率：≤ 10W
	
	

	11
	
	一次性使用单极手术：电极的输出导线长度：≥1.5m
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